成都市新都区妇幼保健院全自动生化免疫分析模块设备采购

比 选 文 件

文件编号：FYBJY-2023-02

采购项目：成都市新都区妇幼保健院全自动生化免疫分析模块设备采购

采购地址：四川省成都市新都区新都大道309号

联系人：成都市新都区妇幼保健院

联系电话:61795875

成都市新都区妇幼保健院

2022年2月20日

第一章：招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》及我区主管部门对采购物资的相关要求，1.具有独立承担民事责任的能力2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力4.由依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录5.采购合同中前三年内在经营活动中没有违法记录6.法律、行政法规规定的其它条件。对本次项目采取院内比选。欢迎具有此项目生产、供应能力的供应商前来参加。

1、文件编号：FYBJY-2023-02

2、项目名称：成都市新都区妇幼保健院全自动生化免疫分析模块设备采购

3、 包：1个 ；

4、比选文件递交\报名截止时间：2023年3月2日下午5时止；

5、开标地点：另行通知；

6、比选商资格和要求；

6.1供应商近三年内无违法乱纪行为；

6.2比选文件一式两份，正本一份，副本一份；

6.3比选商报名资格证明文件（须加盖印章）；

6.3.1比选商工商营业执照副本（或三证合一）；

6.3.2比选商税务登记证（国税、地税）副本；

6.3.3比选商组织机构代码证；

注：有三证合一的比选商忽略7.3.2-7.3.3；

6.3.4比选商经营许可证副本或备案证；

6.3.5法定代表人授权书原件及参加比选的代表身份证复印件 。（注：代表一经确定，不得更改）

7.3.6如果产品属于单一来源必须提供相应的资质及三名以上专家论证报告。

8、比选商须以包为单位对该包中的全部内容进行响应,否则不予报名。

9、联 系 人：

成都市新都区妇幼保健院医学装备科： 赵老师

联系电话：028-61795875

成都市新都区妇幼保健院

2022年2月20日

# 第二章    比选须知

1、适用范围

本次比选文件仅适用于本次比选书中所叙述的货物采购。

全自动生化免疫分析模块（项目号：FYBJY-2023-02）

| 包号 | 品 名 | 数量 | 品 名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | - 全自动生化免疫分析模块 | - 1套 |  |  |  |

注：供应商须以包为单位对该包中的全部项目进行响应,不得拆分,不完整的报价将被拒绝。

2、比选双方

2.1由院方代表及相关专家组成评分小组。

2.2由符合本次比选预审资格的供应商进行比选。

3、比选要求

3.1参加比选的供应商应仔细阅读比选文件的所有内容，按照比选文件的要求提供比选文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加比选或成交资格，并承担相应的法律责任。

3.2除非特别注明，供应商必须严格按照采购项目所列要求进行报价。

3.3供应商不得相互串通报价，不得与采购人、采购机构串通，如发现有此行为的，将取消其报价或成交资格，并按有关规定进行处罚。

4、报价

比选供应商所提供的货物，必须满足比选文件规定。对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价。

5、比选文件的印刷及装订

5.1参加比选的供应商应按照比选文件及相关要求，准备比选文件一式二份，其中正本一份、副本一份，封面标注“正本”、“副本”字样。

5.2比选文件的正副本均需用不退色的墨水打印、复印，由比选单位法定代表人或其授权代表签字并盖单位印章。

5.3按要求的顺序装订成册密封，并在封面上注明比选项目名称、比选供应商名称、地址、联系电话和联系人，封口处加盖单位公章。

6、报价表

1、本次为一次性报价。比选商按照采购人统一制定的报价表填写后密封。（见比选文件附件）

2、凡属四川省药械集中采购监管平台挂网品目，其最后报价不得高于采购平台上公布的外省参考价、历史最低价。（依召开比选会那月平台公布的价为准）。优先考虑按平台最低价或低于历史最低价执行的比选商。若为中选，将根据采购平台每月公布的价格进行实时下调。

3、非网采中选的产品，其价格将不得高于成都周边同级医院购入价格若高于则视为废标（中标供应商须提供周边医院三家以上同种产品供货发票。）

第三章    比选文件编制要求

参加比选的供应商必须出具下列文件：

一、商务部分：

1、比选文件书（正本一本、副本一本）

2、报价一览表单独密封，在比选会现场与比选文件一同递交（按照比选文件附件格式填写）

3、比选商资格证明材料（按照国家及行业相关规定，提供完整的比选商资质、产品资质、产品逐级授权等）

二、技术部分：

1、产品清单

2、产品技术规格、功能满足等

3、产品彩页资料

三、售后服务：

1、供应商接到我院供货通知时，必须第一时间安排送货，需在通知的时间内到货（特殊情况除外），送货不采用物流形式，全部产品由供应商统一送货至库房，并按医院规定制单、验收等。如累计有2次接到医院要货通知后未及时按照规定办理的，医院将终止与该商家合作。

2、中选商品有断货或停货等特殊情况时，供货商必须提前5个工作日通知我院医学装备科，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，医院有权向其他供货商购买同类产品，直到原供货方能继续供货为止。如我方未能找到替代产品，中选供应商有义务协助寻找，除不可抗原因外，由此造成的损失及法律后果由供应商承担。

3、供应商提供的相关资质及产品应完全符合国家相关规定，否则不予采购、验收，中选产品在使用期（含试用期）内，若因质量问题引发的一切医疗纠纷及其他损失的经济赔偿及法律责任等全部由供应商承担；另在供货期间累计供货超过2批次以上不合格产品，以及国家医疗器械质量公告或其他主管部门发布的产品不合格公告等情形，医院均有权停止该供应商的供货资格并向其他供货商购买同类产品。

4、中选供应商若提供的产品经临床使用（含试用）不能满足需求时，临床科室提供全科人员签字的书面意见后，由医学装备科上报分管院长或医学装备管理委员会审核，经批准同意后由排名第二的比选商供货。依次类推，直至达到临床满意。

- 比选程序

1、比选按通知规定的时间和地点以公开方式进行。

2、比选由比选方主持，相关部门代表及比选商代表参加。

3、比选前由监督人员检查各比选文件的密封情况。

4、比选方工作人员现场拆封比选文件。

5、比选供应商依照现场抽签比选顺序依次陈述，评审小组审阅比选文件并现场提问。（注：各比选商陈述和提问时间各5-10分钟）

6、评审小组成员进行评审。

7、得分最高的为中标候选人。

8、主持人宣布评审结果。

9、属于下列情况之一者为废标：

- 比选文件未密封；

- 比选文件相关部分没有供应商的单位公章及法定代表人或法人授权代表的签字；

- 比选文件递交时间已超过规定的比选截止时间；

- 符合法律规定的其他废标条款 。

- 评分标准

为确保本次采购的顺利进行，使评分活动客观、公正，按照有关规定，特制定评分原则：

1、评分小组按照公开、公平、公正的原则对待所有比选供应商。

2、评分小组根据比选供应商对每包产品的陈述、报价、售后等进行综合打分，得分最高的比选供应商确定为中标候选

- 评分细则

| 序号 | 评分要素 | 权重 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% | 30分 | 以满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他比选商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*分值 |
| 2 | 产品性能 | 30% | 30分 | 根据供应商对比选文件要求的参数响应情况打分，完全响应得20分，正偏离一项加3分，累计最多加至10分。负偏离一项减5分。 |
| 3 | 比选文件规范性 | 6% | 6分 | 对比选商制作的比选文件规范性进行综合打分，完全符合得6-5分，一般得3-2分，不符合不得分。 |
| 4 | 比选人综合实力 | 9% | 9分 | 比选商公司规模、业绩等进行综合评价打分，优得9-7分，一般得3-2分，差不得分。 |
| 5 | 服务承诺 | 25% | 25分 | 根据供应商投标文件中服务承诺内容进行综合评价打分，好得10-8分，一般得6-4分，不提供售后服务不得分。 |

- 产品技术要求

全自动生化免疫分析模块招标参数

- 样本处理模块基本参数

- 样本架进样方式：≥3种，顺序、样本架号和条码模式，支持门诊优先、重测优先；

- 样本架类型：≥5种，可通过样本架条码和磁感应自动识别；

- 处理速度：最大上载与下载速度≥100架/小时或1000样本/小时；

- 样本容量：同时装载≥50个样本架，同时检测≥500个样本；

- *去盖模块：去盖速度≥500管/小时，支持废盖紫外消毒；支持高低试管，不同类型容器混合上样，自动识别有盖试管并去盖；无需条码对齐缺口，自动旋转扫描；自动插到位，安全可靠吸样。

8、*样本图片：能够实现样本状态图片拍照自动存档功能

生化模块基本参数

- 测试速度：单模块测试速度≥2000T/H，单模块ISE速度≥600T/H，整机≥2200T/H.

- 试剂系统：盘式试剂盘，≥140个试剂位

- 样本加样：最小加样量≥1.5μl， 0.1μl步进

- *样本针：钢针加样，具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测、机内超声波清洗功能

- 清洗系统：≥9阶清洗

- ★支持稀释重测时预设多档稀释倍数，针对不同样本智能选择不同稀释倍数；

- *拓展功能：与同品牌全自动发光仪或同型号生化分析仪联机，支持与同品牌全实验室自动化流水线连接

- 反应盘恒温装置：非水浴和非油育等温育方式，不需要额外消耗试剂，日常免维护保养。

- 反应杯：硬质石英玻璃杯永久使用

- 化学发光免疫模块基本参数

- 测试速度：最大测试速度≥500T/H

- 样本针清洗方式：瀑布式真空气吸清洗，样本针携带污染率<0.1ppm

- 样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管

- 试剂针：具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能

- 反应杯：反应单元为一次性反应杯，一次性加载≥1200个,料斗式散装反应杯进样

- 混匀方式：同时具备非接触式偏心涡旋混匀和超声混匀两种技术。

- 生物安全：可进行反应后物质固体和液体分离技术

- 磁分离机构布局：单独磁分离盘，4重磁分离清洗，底物注入

- 检测项目：具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物、传染病、肝纤维、心标记、降钙素原、骨代谢等检测，全部检测项目要≥65项

- TSH满足功能灵敏度≤0.02μIU/mL,HIV可进行抗原抗体联合检测，乙肝五项及HIV通过德国CElist A认证

- 校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证

- 能够支持带条码的校准品和质控品上机直接检测

# 第七章     附件

附件1：

包（ ）             报  价 表（格式）

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家（填完整） | 注册证号（填完整） | 规格型号 | 包装 | 最小计价单位 | 单价 | 是否挂网（若是，须填流水号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1．所有报价均使用人民币，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格应包含：运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用，报价单不能在文件内容内、应以单独封装递交。

2．依照提供的各包产品明细，严格按照医疗器械注册证上的内容，完整填写品名、规格型号、包装、产地等。

比选商全称(盖章)：

比选商全权代表(签字)：

年    月    日

附件2：

比选承诺书（格式）

致：成都市新都区妇幼保健院：

根据贵方                       文件，我公司响应并作为供应商向贵方提供的比选文件正本一份及副本一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全附合国家和行业相关规定。

据此函，我公司宣布同意如下：

1、我们已详细审阅全部比选文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我们同意按照比选文件要求，提供符合要求的产品和其有关的一切数据、资料，并承担相应的责任和义务。

比选商全称(盖章)：

比选商代理人(签字)：

年    月     日

附件3：

法定代表人授权书（格式）

成都市新都区妇幼保健院：

（比选商全名）            （法人代表姓名）授权                   （被授权人姓名、身份证号、职务）为我方就                     项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目报价、签订合同以及合同执行有关的一切事宜。

此授权书自   年   月   日起至    年   月    日止。

代理人无转委权，特此授权。

法定代表人签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

日 期：

附件4：

比选产品功能参数满足情况表（格式）

比选编号/包号：

| 序号 | 产品名称 | 功能要求 | 响应/正负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

比选日期：

注：1. 供应商必须把比选项目各包的全部产品依次列入此表。

2．按照比选项目功能要求对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其比选或中选资格。